## 11.09
DANH MỤC HÀNG HOÁ
STT | Tên hàng hoá | Tiêu chí kỹ thuật | SL
1 | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Thông số kỹ thuật: • Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, SpO2, NIBP, nhiệt độ, IBP, EtCO2 • Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi • Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau • Màn hình màu, tinh thể lỏng, loại cảm ứng • Có đèn báo động có thể đổi màu tùy theo mức độ cảnh báo, có thể quan sát từ xa • Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại. • Máy có thể cảnh báo kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến | 3
2 | Monitor sản khoa | Thông số kỹ thuật: + Tín hiệu đầu vào nhịp tim của thai nhi: Doppler xung siêu âm Tần số siêu âm: 1.0MHz, 975 KHz. Công suất siêu âm < 10 mW/Cm2 phương pháp bảo vệ FHR: Tự động Phạm vi FHR: 50 ~ 210 BPM Độ chính xác FHR : 120~160bpm : ±1 bpm + Nguồn đầu vào co bóp tử cung: Đầu dò bên ngoài Điều khiển tham chiếu: Công tắc một chạm/Tự động đưa về 0 Phạm vi đo: 0~99 Phân tích CTG tự động: FHR cơ sở trung bình , Số lượng TOCO, Mất tín hiệu Số lần tăng tốc Số lần giảm tốc: Trễ/Sớm/Thay đổi Giai đoạn cao/thấp, dao động ngắn hạn Kết quả phân tích CTG được in ra 10 phút một lần | 2
3 | Bơm tiêm điện | Cấu hình cung cấp - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện: + Dây nguồn: 01 cái + Kẹp cọc truyền: 01 cái Đặc tính kỹ thuật - Có màn hình màu 4.3inch hiển thị các thông số - Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục 12 tiếng khi mất điện lưới. - Có thêm pin phụ hỗ trợ báo động trong trường hợp hỏng ắc quy và mất điện lưới. - Sử dụng được các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL (Với 17 nhãn bơm tiêm khác nhau) - Chế độ đặt liều: Có các chế độ mL/giờ, µg/kg/phút, mg/kg/giờ - Dải cài đặt tốc độ tiêm: 0.01 đến 1,200 mL/ giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm | 2
4 | Máy khí dung | Chức năng: Xông khí dung mũi họng và Hút dịch mũi | 4
5 | Máy hút dịch chạy điện | Thông số kỹ thuật: - Áp suất hút: Tối đa -85kPa (-63.75cmHg) - Lưu lượng hút: 30L/phút(bình thường) 20L/min(chế độ im lặng) - Chức năng mới “Chế độ im lặng” được thêm vào các loại máy có nguồn điện AC - Dung tích bình hút: 1400ml - Độ ồn: 36 dB | 1
6 | Kính hiển vi quang học 2 mắt | Thân kính hiển vi 2 mắt kèm nguồn sáng đèn LED: 01 cái Mâm gắn vật kính 4 vị trí: 01 cái Thị kính 10X, đường kính vi trường 20 mm: 02 cái Vật kính phẳng chống mốc 4X/ độ mở 0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm: 01 cái Vật kính phẳng chống mốc 10X/ độ mở 0.25, khoảng cách làm việc 8.0 mm: 01 cái Vật kính phẳng chống mốc 40X/ độ mở 0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm: 01 cái Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/ độ mở 1.25 , khoảng cách làm việc 0.13 mm: 01 cái Bàn để mẫu kèm theo bộ phận di mẫu X x Y 76 x 30 mm: 01 cái Dầu soi 8cc: 01 lọ Bao máy: 01 cái Dây điện nguồn: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | 1
7 | Máy holter điện tim | Cấu hình cung cấp: - Đầu ghi điện tim: 02 Bộ + Cáp bệnh nhân 5 điện cực: 01 bộ + Bao đựng với dây cài: 01 bộ + Bộ pin 4 viên và sạc: 01 bộ + Điện cực dán cho người lớn: 01 túi + Cáp kết nối USB: 01 dây + Thẻ nhớ SD Card 2G: 02 cái + Đầu đọc thẻ nhớ SD: 01 cái + Hộp đựng máy: 01 cái - Bộ phần mềm CardioPoint-Holter: 01 bộ - Khoá phần cứng (HW key) 01 bộ | 1
8 | Máy nội soi tai mũi họng | Cấu hình cung cấp: - Bộ xử lý hình ảnh : 01 bộ - Nguồn sáng dạng LED : 01 bộ - Camera kèm cáp kết nối : 01 bộ - Dây dẫn sáng: 01 cái - Ống soi tai 0 độ : Ø 4.0 x 0 x 175 mm : 1 chiếc - Ống soi họng 70 độ : Ø4 x 70 x 175 mm : 1 chiếc - Màn hình LCD full HD chuyên dụng 24 inches: 01 bộ - Xe đẩy máy: 01 cái - Bàn đạp chụp hình : 01 cái - Dây cáp Tín hiệu ra HDMI kết nối tới màn hình : 01 cái - Dây nguồn cung cấp : 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Camera sử dụng chip của Sony tạo độ sắc nét cao cho hình ảnh với thiết kế đơn giản có cầm tay thẳng dễ dàng di động. - Ống optic sử dụng Sợi thủy tinh tổng hợp bền giúp truyền dẫn sáng tốt. - Trang bị phần mềm trong máy tính có thể tải về lưu trữ xem lại các hình ảnh trong việc điều trị cho từng bệnh nhân. - Công suất bộ sử lý hình ảnh 100W - Công suất nguồn sáng 250W | 1
9 | Nồi nấu Parafin | Thông số kỹ thuật: - Vỏ được làm inox 304 - 2 lớp - Toàn bộ thân, vỏ tủ và giá để khay nến được làm bằng Inox 304 - Cánh được làm bằng Inox 2 lớp hoặc có kính ở giữa - Số lượng khay nến từ 20 khay - Nhiệt độ điều khiển sấy: Từ 40ºC – 100ºC - Thời gian điều khiển duy trì sấy: Từ 0-6h - Tự động cắt nguồn khi bị dò điện ra vỏ ( Chống giật) - Tự động điều khiển cấp nguồn điện và ngắt nguồn theo hẹn giờ cài đặt sẵn 24h. | 1
10 | Kìm sinh thiết dạ dày và chổi rửa | - Kìm sinh thiết dạ dày dùng nhiều lần Đường kính (Chanel): 2.8mm Chiều dài: 1600 mm - Chổi rửa dài dùng nhiều lần Đường kính (Chanel): 3.8mm Chiều dài: 2100 m | 1
11 | Máy lấy cao răng | Thông số kỹ thuật: - Sử dụng mũi Inserts Cavitron 25K - Điện áp : 220V - 50/60 Hz (0.4 amps) - Áp lực nước : 172-414 kPa - Trọng lượng : 2.7 kg - Kích thước : H20.3 x W9.6 x D20.3 | 1
12 | MÁY NỘI NHA | Tính năng - Điều khiển mômen xoắn từ 0,6 đến 5,2 N.cm - Tỷ lệ bánh răng góc nội nha 16:1 - 2 loại môtơ nội nha và góc trong (tùy chọn) - Thời lượng pin tối đa 5 giờ - Điều khiển được thiết kế nhỏ gọn với các chức năng khác nhau - Có sẵn pin hoặc bộ tiếp hợp dùng cho phẫu thuật | 1
13 | BÀN SẢN ĐIỆN ĐA NĂNG | Thông số kỹ thuật: • Sử dụng 3 moto điện. Chân bàn và vỏ ngoài được làm bằng thép không gỉ. Đệm dày, đường may đều và đẹp… • Tấm đỡ chân có thể tháo rời • Thiết kế tiện lợi, chắc chắn và sang trọng • Chân bàn được thiết kế bánh xe rất thuận tiện cho việc di chuyển • Ứng dụng: Trong thăm khám sản, phụ khoa, phẫu thuật phụ khoa… | 2
14 | Hệ thống dao mổ điện cho nội soi tiêu hóa | Cấu hình máy - Máy chính: 01 máy - Phần mềm nội soi tiêu hóa (tích hợp trong máy): 01 bộ - Dây nội dụng cụ nội soi: 01 cái - Dây nối điện cực trung tính: 01 cái - Điện cực trung tính: 50 cái - Xe đẩy: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Tính năng kỹ thuật: Dao mổ điện cao tần - Tự động điều chỉnh công suất đầu ra, cung cấp đủ điện áp cần thiết cho chế độ cắt đã lựa chọn hoặc kiểm soát cường độ dòng hồ quang điện, giúp bảo vệ mô tránh các tổn thương nhiệt không chủ định. - Công suất cắt 300 Watt ở 500 Ω - Công suất cầm máu 200 Watt ở 500 Ω - Có chức năng nâng công suất đỉnh cho vết mổ ban đầu - Có khả năng tự động điều chỉnh dòng hồ quang, hiệu điện thế, công suất đầu ra - Có thể tích hợp với modul cầm máu bề mặt Argon - Có thể nâng cấp chức năng cắt với sự giúp của khí Argon làm giảm quá trình tạo muội than và khói Có các chế độ cắt: - Chế độ tự động cắt đơn cực (AUTO CUT) - Chế độ cắt đơn cực công suất cao (HIGH CUT) - Chế độ cắt đơn cực khô (DRY CUT) - Chế độ cắt nội soi tiêu hóa (ENDO CUT Q) - Chế độ tự động cắt lưỡng cực (BIPOLAR CUT) | 1
15 | Máy hút dẫn lưu màng phổi | Máy hút dẫn lưu màng phổi Model Constant-1400 Hãng sản xuất: Sanko Manufacturing Co.,Ltd Hãng chủ sở hữu: Shin-Ei Industries, Inc. Xuất xứ: Nhật Bản Đặc điểm • Có thiết kế chống tràn, có vạch chia các mức thể tích trên thành bình • Mở nắp bằng 1 nút ấn, dễ dàng xử lý chất thải • Có tay cầm • Miệng hộp rộng dễ lau chùi • Bình hút làm bằng nhựa cacbonat chịu tác động tốt hơn làm bằng thuỷ tinh Nút điều chỉnh áp lực nước: - Giới hạn điều chỉnh áp suất trong nước lớn nhất 10cmH2O với xy lanh tạo áp suất âm: 10 ~ 18 cmH2O - Giới hạn điều chỉnh áp suất trong nước lớn nhất 8cmH2O với xy lanh tạo áp suất âm: 8 ~ 14 cmH2O Thanh điều chỉnh áp lực nước: Tăng hoặc giảm thể tích nước và di chuyển thanh điều chỉnh áp lực nước lên hoặc xuống | 1
16 | GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU | GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU Model: GC-02 ABS Xuất xứ: Việt Nam Cấu hình tiêu chuẩn - Giường bệnh nhân loại 2 tay quay:​01 cái - Đệm​: ​01 cái - Giá cài bệnh án: ​01 cái - Tay quay :​02 cái - Bánh xe:​ 04 cái - Cọc truyền: ​01 cái - Bàn ăn​: 01 cái | 3
17 | Hệ thống máy nén khí trung tâm | Cấu hình tối thiểu bao gồm: Cấu hình tối thiểu bao gồm: - Máy nén khí - Máy sấy khí - Bộ lọc khí - Bình tích áp dung tích 100 lít - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất | 1
Tổng cộng: 17 khoản